## RB
Technické parametry skiagrafický rtg přístroj
P.č. | Popis požadovaného parametru položky | Podmínka pro požadovanou položku, která musí být splněna | Hodnota parametru položky nabídnutého řešení ( vyplní účastník )
1. | Skiagrafický RTG přístroj – digitální RTG přístroj se dvěma detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností s dobou využitelnosti nejméně 10 let od uvedení systému do provozu. S kompletem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, včetně vyšetření skeletu, měkkých tkání, snímků plic, kostí, rukou, hlezna, pánve, páteře atd.
2. | RTG stůl
2.1. | RTG stůl s radiotransparentní plovoucí deskou | Ano
2.2. | Rozsah podélného pohybu desky stolu | min. 100 cm
2.3. | Rozsah příčného pohybu desky stolu | min. 25 cm
2.4. | Rozsah vertikálního pohybu desky stolu | min. 60 - 85 cm
2.5. | Radiotransparentní deska stolu s rozměry | min. 220x80 cm
2.6. | Povolená maximální hmotnost pacienta | min. 300 kg
2.7. | Digitální plochý detektor s rozměry aktivní plochy | min. 42x42 cm
2.8. | Velikost pixelu detektoru | max. 150 mikrometrů
2.9. | Rozlišení | min. 2800 x 2800 bodů
2.10. | Nabíjení detektoru i přenos dat kabelem | Ano
2.11. | DQE | min. 60 %
2.12. | Krytí detektoru | min. IPx3
2.13. | Zatížitelnost detektoru | min. 250 kg
2.14. | Možnost použití detektoru jako bezdrátový detektor | Ano
2.15. | Vyjímatelný rastr s fokusací cca 100 cm | Ano
3. | Vertigraf
3.1. | Manuální i motorický vertikální pojezd vertigrafu | Ano
3.2. | Rozsah středu detektoru nad podlahou | min. 35 –175 cm
3.3. | Digitální plochý detektor s rozměry aktivní plochy | min. 42x42 cm
3.4. | Velikost pixelu detektoru | max. 150 mikrometrů
3.5. | Rozlišení | min. 2800 x 2800 bodů
3.6. | Nabíjení detektoru i přenos dat kabelem | Ano
3.7. | DQE | min. 60 %
3.8. | Krytí detektoru | min. IPx3
3.9. | Zatížitelnost detektoru | min. 250 kg
3.10. | Možnost použití detektoru jako bezdrátový detektor | Ano
3.11. | Vyjímatelný rastr s fokusací cca 150 cm | Ano
4. | Sloupový závěs rentgenky:
4.1. | Podélný pojezd rentgenky | min. 290 cm
4.2. | Vertikální pojezd rentgenky | min. 147 cm
4.3. | Rotace rentgenky horizontálně | min. -/+135°
4.4. | Rotace sloupu | min. +/- 90°
4.5. | Dotykový displej min. 7“ na primární cloně zobrazující a umožňující nastavení expozičních údajů, úhlu náklonu, SID a další údaje | Ano
4.6. | Funkce pro komfortní práci s přístrojem – autotracking pro stůl i vertigraf - automatické sledování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče | Ano
4.7. | Automatický kolimátor s přednastavením formátu kolimace a přídavné filtrace podle předvolby v anatomickém programu | Ano
5. | Generátor a RTG zářič
5.1. | Výkon RTG generátoru s dual speed startérem | min. 50 kW
5.2. | Expoziční napětí pro skiagrafii | min. v rozmezí 40–150 kV
5.3. | Anodový proud v rozmezí | min. 10–640 mA
5.4. | Kvantifikace dávky (KAP nebo DAP metr) | Ano
5.5. | Zobrazení dopadové dávky na pacienta | Ano
5.6. | Automatické odesílání expozičních parametrů dle NRS Radiologická fyzika (kV, mA, ms, mAs, SID) do PACS v rámci Dose Structured Report | Ano
5.7. | Expoziční automat AEC s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek | Ano
5.8. | Předvolba expozičních programů APR – min. 1000 programů | Ano
5.9. | Vysokoobrátková rentgenka | min. 9000 ot/min.
5.10. | Tepelná kapacita anody | min. 300 kHU
5.11. | Celková tepelná kapacita rentgenky | min. 1,3 MHU
5.12. | Velikost ohnisek rentgenky (2 ohniska) | max. 0,6/1,2 mm
6. | Akviziční stanice
6.1. | Akviziční stanice s kapacitou | min. 5 000 snímků
6.2. | Dotyková obrazovka s úhlopříčkou | min. 19“
6.3. | Postprocesing – windowing, inverze obrazu, edge enhancement, softwarové clony, vkládání textových anotací a ukládání modifikovaných obrazů | Ano
6.4. | Rychlost zobrazení náhledu snímku na monitoru akviziční stanice po expozici | max. 5 vteřin
6.5. | Rychlost zobrazení kompletního snímku na monitoru akviziční stanice po expozici | max. 10 vteřin
6.6. | SW pro zvýraznění nízkokontrastních tkání (automatická optimalizace kontrastu a hustoty snímku) | Ano
6.7. | Statistika zamítnutých snímků/opakovaných vyšetření s možností ročního vyhodnocení, specifikace důvodů zamítnutí snímků | Ano
7. | Požadavky na specifikaci připojení do PACS
7.1. | Rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 1Gbps | Ano
7.2. | Komunikace přes protokol TCP/IP, verze 4 | Ano
7.3. | Možnost připojení do počítačové sítě PACS a do NISu ve formátu DICOM 3 – DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist, Dose Structured Report | Ano
7.4. | Před instalací musí být doložen „DICOM Conformance Statement“ | Ano
8. | Požadované příslušenství
8.1. | Madla stolu, madlo pro vertigraf pro LAT projekce a PA projekce | Ano
8.2. | Náhradní baterie a nabíječka baterií detektorů | Ano
8.3. | Intercom pro obousměrnou komunikaci obsluhy a pacienta mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano
8.4. | WiFi propojení generátoru s detektory | Ano
9. | Související dodávky a instalace
9.1. | Kompletní instalace RTG systému musí být součástí dodávky, vč. všech kotvicích prvků, vytvoření podlahových kanálů, pokládka podlahové antistatické krytiny ve vyšetřovně | Ano
9.2. | Technologický elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | Ano
9.3. | Provedení přejímací zkoušky a souvisejících měření jako například: el.revize, ZDS | Ano
9.4. | Instruktáž personálu, uvedení do bezchybného provozu | Ano
9.5. | Prodávající v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody atd. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje. | Ano
9.6. | Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, návrh provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií). | Ano